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采购需求
1、设备名称：体型体态及人体成分评估系统（智能体形测量仪）采购项目
2、应用范围：用于人体成分评估以及体态评估。
3、安装场地：科室门诊。
4、环境要求：无特殊要求。
5、网络要求：无要求。
6、主要功能：通过BIA电阻抗法测量人体成分，通过3维重建技术测量人体体态数据。
7、保修年限：3年。
8、配置清单
	序号
	主要配置或组件名称
	数量
	备注

	1
	设备主机
	1
	

	2
	转台
	1
	

	3
	工作站台车
	1
	

	4
	工作站电脑
	2
	


9、设备技术参数
	序号
	技术参数及要求
	备注

	1
	★采用无辐射光学3D扫描技术对人体进行全身扫描，生成三维数字模型，支持多视角浏览（包括但不限于旋转、缩放、正背面视图切换），模型空间分辨率≤1mm，单点精度≤±2mm，满足临床体态评估需求。
	

	2
	★采用生物电阻抗分析（BIA）技术进行人体成分测量，电极配置不少于4点接触式，支持8点及以上者优先；支持多频率测量，频率范围覆盖5kHz-500kHz，频率数量≥3个；能够实现节段化测量，至少包括四肢共4个节段，支持躯干测量者优先（共5个节段或等效分区）。
	

	3
	支持9项毫米级身体围度测量：左上臂、右上臂、胸围、腰围、臀围、左大腿、右大腿、左小腿、右小腿。
	

	4
	★提供标准化数据接口，支持与医院HIS系统的数据交互。
	

	5
	具有电子版报告和纸质版报告两种呈现方式。电子版报告：支持通过设备端、医院信息系统终端、或经授权的管理平台查看。纸质版报告：支持设备端直连打印或通过网络打印输出。报告格式应支持PDF等通用格式，便于医院信息系统集成与长期归档。
	

	6
	支持数据可追溯，可通过数据管理平台随时调取历次三维模型与测评数据。并对历史数据进行处理，生成趋势变化图
	

	7
	医生可根据测评数据参考值个性化编写结果解析意见，并添加到报告中
	

	8
	根据人体三维模型进行自动化、智能化评估，评估项目包括：颈部矢状面姿势评估（头前引评估）、颈部冠状面姿势评估（斜颈）、高低肩评估、圆肩评估、膝关节冠状面评估（膝外翻、膝内翻）、膝关节矢状面评估（膝过伸）并输出个性化测评报告
	




备注：本采购需求中标注“★”号的条款为实质性要求，供应商应全部响应和满足，否则将被视为不合格供应商。
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