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采购需求
一、设备名称：舌脉象、经穴、体质辨识采集分析仪
二、功能要求：
1.设备具有中华人民共和国医疗器械注册证，医疗器械注册证适用范围需包含舌象，面象，脉象，体质辨识功能；（提供注册证证明）
★2.设备使用年限≥10年；（提供产品铭牌证明）
3.具备公安网络安全官方机构认证渗透测试服务能力，可出具合规有效的信息系统渗透测试报告。（提供证明材料）
三、技术参数：
1、舌面象采集单元:
1.1、设备具有对舌图像的分析处理功能，可以得出舌色、舌态、舌形、苔色、苔质、舌下络的结果。对舌图像的分析结果：舌色≥8种、苔色≥9种，舌态≥9种、苔质≥10种、舌形≥11种、舌下络≥6种。（提供第三方检验报告）
1.2、设备具有对面图像的分析处理功能，可以得出整体面色、局部特征耳鼻、面态、面形的结果。对面图像的分析结果：面色≥6种、耳鼻≥5种、面态≥7种、面形≥6种。（提供第三方检验报告）
1.3、采集器镜头分辨率≥2000万像素。
1.4、照度：3600Lux±10%。
1.5、相关色温：在4500K≤Tc≤7000K范围内。
1.6、显色指数：Ra≥90。
1.7、分辨率：不小于5lp/mm。
1.8、相对畸变：不超过±5%。
1.9、具有患者面部信息隐私保护功能。（提供证明材料）
1.10、采集器具有消毒功能，通风功能。
2、脉象采集单元：
2.1、最大伸出长度：加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。
2.2、外加力学量的准确性：设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。
2.3、脉压准确性：脉压采集范围为0g～250g，显示值的最大允许误差为±10%。
2.4、脉率准确性：脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。
★2.5、具备传统传感器作用在寸关尺腕部脉搏处，用袖带式进行腕部固定，得到准确的脉象定位。支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。（提供软件操作截图和软件著作权登记证书证明）
2.6、传感器有效几何尺寸传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。
2.7、可分析脉象六要素：脉位、脉力、脉率、脉律、流利度、紧张度；可识别临床常见的脉象；可提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果；
2.8、可根据检测结果给出养生建议：饮食、运动、生活的报告。
3.中医体质辨识单元：
3.1、符合中华中医药学会GB/T 46939-2025《中医体质分类与判定》标准，可对 9 种基本体质（平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质等）做出辨识判定；
3.2、提供≥8种中医体质辨识版本，含成人版、老人版、儿童版、孕妇版、五态人格版，公卫版等。（提供证明材料）
3.3、中医体质检测报告包含：体质类型、总体特征、体质成因、形体特征、心理特征、患病倾向、常见表现、重点人群、对外界环境适应能力、体质分型及健康管理指导建议。
3.4、中医体质健康管理指导建议，包含精神调养，饮食建议，药膳调补，环境调摄，运动处方，药物养生，经络按摩，生活提示。


备注：本采购需求中标注“★”号的条款为实质性要求，供应商应全部响应和满足，否则将被视为不合格供应商。

